
昆明市官渡区小板桥街道社区卫生服务中心放射卫生防护检测及辐射环境监测服务项目明细
一、X射线设备监测服务内容及要求‌

（一）服务内容‌

1.辐射环境监测‌

（1）监测范围‌：对1台诊断X射线设备所在机房及周边区域（包括操作位、候诊区、邻近走廊等）进行辐射剂量率实时监测，确保环境辐射水平符合《放射诊疗管理规定》中“机房外人员可能受到照射的年有效剂量≤0.25mSv”的限值要求‌；

（2）检测重点‌：机房屏蔽防护效能（墙体、铅门、铅玻璃观察窗等）的泄漏辐射检测‌及设备运行时周边区域的散射辐射水平监测‌。

2.设备性能监测‌

（1）核心参数检测‌：

X射线设备的输出量重复性、管电压/电流精度、曝光时间误差等参数，需符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GB 130-2013）‌；

影像质量控制指标（如分辨率、对比度噪声比）的稳定性验证‌；

（2）安全功能验证‌方面需对设备工作状态指示灯、紧急停机装置、故障报警系统的有效性检测‌。

3.防护监测与管理‌

（1）防护设施评估‌：

检查机房入口处电离辐射警示标志、防护联锁装置（如门灯联锁）的合规性‌；验证通风系统换气率是否符合“机房每小时换气次数≥3次”的规定‌。

（2）人员防护管理‌：

对放射工作人员进行季度个人剂量监测，确保年有效剂量≤20mSv（连续5年平均）‌，对检查铅衣、铅围脖等个人防护用品的防护效能及维护记录‌。

（二）服务要求‌

1.资质与标准‌

（1）服务商资质‌：需持有省级卫生行政部门核发的《放射卫生技术服务机构资质证书》，检测设备通过国家计量认证（CMA）‌；

（2）检测依据‌：执行《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射诊疗管理规定》等法规，并符合GB 130-2013等技术标准‌。

2.检测频次与时效‌

（1）频次要求‌：设备性能检测每年至少1次‌；辐射环境监测每半年1次‌；个人剂量监测按季度提交数据‌。

（2）报告时效‌：现场检测完成后5个工作日内提交初步报告，10个工作日内出具加盖CMA认证章的正式报告‌。

3.报告与整改规范‌

（1）内容要求‌：检测报告需包含检测点位图、实测数据与限值对比、问题分析及整改建议‌；提供机房屏蔽防护缺陷的量化数据（如泄漏辐射超标比例）‌。

（2）整改闭环‌：服务商需指导并复测整改措施，确保防护问题100%闭合‌。

4.其他条款‌

（1）数据安全‌：签订保密协议，禁止泄露设备运行数据及工作人员健康信息‌；应急支持‌方面协助制定X射线设备辐射事故应急预案，并提供应急检测技术支持‌。
（三）验收标准‌

所有检测数据均符合国家标准及《放射诊疗管理规定》要求‌；

防护设施整改后复测达标，且年度剂量监测结果无异常‌。

二、个人剂量监测服务内容与要求

（一）监测对象

本单位从事放射工作的医护人员、技术人员、科研人员等（4人）。

（二）监测范围

1.外照射个人剂量监测：X射线、γ射线、中子等辐射类型。

2.监测周期：每季度监测一次（根据实际需求）。

（三）技术要求

1.监测设备：使用经过国家计量认证的热释光剂量计（TLD）或光致发光剂量计（OSL），并定期送检。

2.监测方法：符合GBZ 128-2019标准，确保剂量计佩戴规范（胸部位置）。

3.数据报告：

（1）提供个人剂量检测报告纸质版及电子版（含累积剂量、当量剂量等数据）。

（2）异常剂量（如超过年剂量限值的1/4）需24小时内预警。

（四）服务要求

1.资质要求：供应商需具备省级以上卫生行政部门认定的个人剂量监测资质，并通过CMA/CNAS认证；

2.数据管理：建立电子化剂量档案，支持数据导出与统计分析；

3.应急响应：对疑似超剂量照射事件提供技术分析和处理建议；

4.进度安排：

第1阶段：剂量计发放与佩戴培训（当月）；

第2阶段：定期回收、检测及数据反馈（每季度一次）；

第3阶段：年度总结报告编制（合同期满前1个月）。


